制造商: 上海力辰邦西仪器科技有限公司

地址：上海市嘉定区陈翔路88号

全国服务热线：400-840-9177

XF-20

粉末振实密度仪

使

用

说

明

书

上海力辰邦西仪器科技有限公司

请仔细阅读本说明书，以便正确使用。

请妥善保管本说明书，以备不时之需。

一、概述

XF-20粉体振实密度测试仪符合ISO、GB多项标准、符合美国药典要求，操作达到最简化、振动频率可调、可装三种容积的刻度量筒、整机功耗低、长期工作稳定可靠。

二、工作原理简述

装有颗粒、粉末的刻度量筒固定在机械振动装置上，振动电机带动机械振动装置上下振动，振动频次由变频器控制，装有颗粒、粉末的量筒随机械振动装置而产生一定频次、一定幅度的振动。

随着振动次数的增加，量筒管里的颗粒或粉末逐渐振实，振动次数达到设定的次数后，机械振动装置停止振动，读出量筒颗粒或粉末的体积，根据密度的定义（即重量除以体积）从而求出振实后颗粒或粉末的密度。

三、规格：

| 型号： | XF-20粉体振实密度测试仪 |
| --- | --- |
| 振幅： | 3 – 30mm /可调式 |
| 计数器： | 0 – 9999次指拨设定 |
| 振动模式： | Continue与Counter模式可选择 |
| 电源： | 220V |

附录

国际标准：

ASTM B527      (metallic powders) 金属粉末

ASTM D4164     (Formed Catalysts) 形成催化剂

ASTM D4781     (fine catalysts) 精催化剂

IDF 134        (dried milk) 奶粉

ISO 787-11     (pigments) 颜料

ISO 3953       (meta llic powders) 金属粉末

ISO 8460       (instant coffee) 速溶咖啡

ISO 8967       (dried milk) 奶粉

ISO 9161       (uranium dioxide powder) 二氧化铀粉末

JIS K5101-12-2 (pigments) 颜料

JIS Z 2512     (metallic powders) 金属粉末

MPIF 46        (metal powders) 金属粉末

USP<616>Part II(pharmaceutical powders) 制药粉

四、操作步骤：

XF-20振实密度测试仪的振动模式有二种：Continue模式(一直振动直到电源关闭)或 Counter模式(振动至设定次数即停止)，操作前请先选择。

- Continue模式操作方式：

1、机台之速度调节钮转至O的位置后将本机与控制箱连结再插入指定电源。

2、调整高度量尺至预定充填高度，只需放松高度调整钮后旋转充填基座高低，即可将调整钮以工具锁紧。

3、将填充物放入量筒内，用固定环将量筒固定。

4、选择振动模式continue。

5、打开电源键，旋转调速钮至适当转速，按一下启动键机台就会开始动作。

6、此时机台会一直振动，直到电源关闭为主。

- Counter模式操作方式：

1、机台之速度调节钮转至O的位置后将本机与计次控制箱连结再插入指定电源。

2、调整高度量尺至预定充填高度，只需放松高度调整钮后旋转充填基座高低，即可将调整钮以工具锁紧。

3、将填充物放入量筒内，用固定环将量筒固定。

4、选择振动模式Counter。

4、设定计次键振动次数(0-9999次)，打开电源键，旋转调速钮至适当转速，按一下启动键机台就会开始动作，此时振动次数会自动累计次数；

当自动累计次数达到预先设定次数时，机台会自动切断电源停止充填。

5、再将电源关开一次重新启动，此时机台会重新动作，如要继续测量请重复上述动作。

五、附录：

1、设定颗粒粉末体积不再继续减小时的最小振实次数（N）的确定：

对同类颗粒粉末来说，除了通常实验和验收时已确定了的特定振实次数（不小于N）以外，刻度量筒内的颗粒粉末应受到2N次的振动。一般情况下，各种粒度的金属非金属颗粒粉末，取每分钟振动250±15次，振动12min，即3000次，都能达到满意的效果，也可参照验收测试标准和试验数据来确定。

2、试验所用的刻度量筒以及粉末质量，应根据粉末的松装密度来选择。详见下表：

| 量筒容积（cm3/ml） | 粉末松装密度(g/cm3) | 试验粉末重量(g) |
| --- | --- | --- |
| 100 | ≤1 | 100.0±0.5 |
|  | ＞1 | 50.0±0.2 |
| 25 | ＞4 | 100.0±0.5 |
|  | 2~4 | 50.0±0.2 |
|  | 1~2 | 20.0±0.1 |
| 备注 | 称量颗粒粉末应精确到0.1g |  |

3、测试应注意的问题：

①、样品颗粒粉末量应符合上述第2条要求，粉末称量应精确到0.1g。

②、刻度量筒体积读数应符合操作步骤中第5条的要求。

③、刻度量筒在第一次使用时，应进行标定。标定后，对刻度试管量筒的刻度进行修正，刻度量筒刻度线修正后可提高振实密度测试仪的测量精度。

④、一般情况下，应取三次测量结果的算术平均值，报出结果。其值小于或等于4g/cm3时，报告结果应修正到0.1g/cm3；其值大于4g/cm3时，报告结果应修正到0.2g/cm3。

六、注意事项：

1、请放置放水平稳固之桌面上。

2、易于清理操作之场所。

3、灰尘及潮湿较少之地方。

4、调整高度键后，务必以工具锁紧。

5、避免与用电量大的电品共享同一电源。

6、用毕请擦拭干净。

七、简易图示：