售后服务：

1、故障时，请先阅读本说明书的《故障排除》 ，排除故障。

2、本机一年内免费保修、终身维护。在保修期内若机器出现质量缺陷，测试异常情况，本公司负责免费修理或更换，由于下列原因所产生的故障除外：

1)错误操作

2)非本公司维修人员进行修理或改装

3) 在高温、潮湿、有腐蚀性气体、振动等恶劣条件下使用

4)遇火灾、地震等不可抗力的自然灾害

5)消耗品、易耗品零部件及传感器除外

制造商: 上海力辰邦西仪器科技有限公司

地址：上海市嘉定区陈翔路88号

全国服务热线：400-840-9177

XFMD-1201K XFMD-2201K

XFMD-3201K

多功能电子黄金密度计

使

用

说

明

书

上海力辰邦西仪器科技有限公司

请仔细阅读本说明书，以便正确使用。

请妥善保管本说明书，以备不时之需。

目   录

概    论 ---------------------------------------------------------1

（一）、原理 ------------------------------------------------------1

（二）、用途 ------------------------------------------------------1

仪器说明 ---------------------------------------------------------1

（一）、零组件部份 ------------------------------------------------1

（二）控制面板 ---------------------------------------------------2

（三）、如何安装---------------------------------------------------2

温机 ------------------------------------------------------3

（四）、校正 ------------------------------------------------------3

（五）、温度、溶液补偿设定-----------------------------------------4

（六）操作步骤 ---------------------------------------------------4

A、 黄金 ---------------------------------------------------------5

B、 白银 ---------------------------------------------------------5

C、 铂金 ---------------------------------------------------------6

（七）操作注意事项------------------------------------------------6

（八）保  养 -----------------------------------------------------7

（九）故障排除 ---------------------------------------------------7

（十）防风罩安装--------------------------------------------------8

12.3出现数字符号如下图:

解决方法:按一下设置键,再按功能键,再按切换键,回到参数设置状态,按确认键返回称重状态.

14.4如果出现不能自行排除之故障，切勿擅自打开机台，须及时联络供货商相关人员前来维修。

（十二）：附录：常规液体介质的密度 (单位：103千克/米3，未注明者为常温下)

| 名称 | 密度 | 名称 | 密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 0. 70 | 氨水 | 0. 93 |
| 乙醚 | 0. 71 | 海水 | 1. 03 |
| 石油 | 0. 76 | 牛奶 | 1. 03 |
| 酒精 | 0. 79 | 醋酸 | 1. 049 |
| 煤油 | 0. 80 | 盐酸(40％) | 1. 20 |
| 矿物油(润滑油) | 0. 9－0. 93 | 蜂蜜 | 1. 40 |
| 植物油 | 0. 9－0. 93 | 硝酸(91％) | 1. 50 |
| 水银 | 13. 6 | 硫酸(87％) | 1. 80 |
| 水(0℃) | 0. 999867 | 水(20℃) | 0. 998229 |
| 水(2℃) | 0. 999968 | 水(40℃) | 0. 992244 |
| 水(4℃) | 1. 000000 | 水(60℃) | 0. 983237 |

（9）

（十一）、操作注意事项

11.1仪器为精密视密度检测视密度用仪器，请指定专人负责管理与操作。

11.2用本视密度测试仪，不小心造成水容器中之水或其它液体溢出时，一定要及时通报主管，以免延误抢修时机。

11.3 3201K最大重量不能超过320g, 1201K最大重量绝不能超于120g。以及在安装、使用过程中，应避免使机台承受超出力值,压坏传感器。

11.4本机台之外表须以干布擦拭，勿使堆积灰尘。

11.5本机台应避免碰撞、挤压及潮湿，如长时间不使用，请将电源取下/关闭，并以防尘罩盖妥。

（十二）、故障排除

12.1重量不稳定：

排除方法：将测量台的密度配件取下，看支持台下方是否有无异物或水滴。若有异物或水滴请先将异物取出或将水滴擦拭干净。

如果配件拿下,数值稳定,说明配件没有安装好,请重新安装配件.

12.2出现数字符号如下图:

解决方法:按一下屏幕的图标,然后把出现的程序全部关闭,在任务栏直接用手向上划,然后在点击密度软件图标.

（8）

（一）、原理：

贵金属纯度测试仪是根据根据阿基米得原理浮力法，准确、快速的读取贵金属密度和纯度%

（二）、用途：

珠宝业，银行，当铺业，黄金及贵金属研究实验室。

1、测量之后不会留下任何痕迹和污染，无需使用硫酸溶液或测试标准样品。

2、对镀膜厚度＞30μm以上的巴西火烧金也能轻而易举的判定。

3、具上、下限功能，宽广的K数范围从9到24K可自由设定HI 和LO的数据。

4、不能测试镶有宝石、空心的样品。可当一般天平使用

（三）、技术参数：

| 型 号 | 1201K | 2201K | 3201K |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.001~ 120g | 0.001~ 220g | 0.001 ~ 320g |
| 密度精度 | 0.0001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | 0.0001g/cm3 |

（四）、配件说明：

①密度计主机②触摸屏显示器③密度测量台④测量水槽⑤防风罩⑥校正砝码⑦镊子

（1）

（五）、控制面板

|  | 打印测试数据 |  | 设置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 校正机子 |  | 确定参数/重量 |
|  | 测试模式选择 |  | 1.返回功能 2.选择功能 |
|  | 归零 |  | 数字切换 |

（六）、如何安装

6.1安装注意事项

为确保密度计正确测量，使密度计保持良好的状态和避免危险，请注意如下事项：

 不要将密度计安装在多尘、有风、震动、温度气压变化大及有磁场的地方。

 不要将密度计放置在不稳定的台面，以免引起水平变化。

 不宜放在阳光直射的地方。不宜放在有易燃易爆和有腐蚀气体的地方。

 不宜放在加热器或空调附近。不宜使用不稳定的交流电源。

6.2安装步骤：

（2）

9.3测试铂金的密度和纯度：

在0.000/0.00状态下，按一下“设置”键，显示D---0。按一下“⬆”键出现D---1，

按一下“设置”键再按一下“功能”键，去修改设置参数D---1，

铂金的标准密度是21.45

备注:

在D--1这个界面里面,直接按一下“清除”键,然后手动输入正确的标准密度值。

设置好后,按一下右下角的“切换”键,回到D--1的界面。

备注:如果不设置密度上下限,直接按“确认”键返回称重0.000/0.00g状态

(十)、防风罩安装

一 .固定下方螺丝        二 .固定后面螺丝           三 .组合完成

备注：有卡槽的在左右两侧,四个孔位的在底部,有开孔的是后面（电源接入）

（7）

9.2测试白银的密度和纯度：

在0.000/0.00状态下，按一下“设置”键，显示D---0。按一下“⬆”键出现D---1，

按一下“设置”键再按一下“功能”键，去修改设置参数D---1，

白银的标准密度是10.53

备注:

在D--1这个界面里面,直接按一下“清除”键,然后手动输入正确的标准密度值。

设置好后,按一下右下角的“切换”键,回到D--1的界面。

备注:如果不设置密度上下限,直接按“确认”键返回称重0.000/0.00g状态

（6）

6.3开机步骤：

1.打开主机后面的电源开光ON/OFF,电源指示灯亮起.

2.打开平板电脑/显示屏的电源开光ON/OFF→

3.等右上角的信号连接符合满格或是有实心显示的时候,点击桌面的操作软件

（信号符号）→（软件图标）

备注：要是桌面没有找到软件图标,点击屏幕下面的        图标,进入安卓界面查找。

成功连接的界面如下图显示:

(3)

（七）、校正

备注：插上并打开电源之后为使其达到稳定状况，温机的时间约30分钟。

需要使用校正砝码加以校正的情况：

■当密度计首次使用 ■当视密度测试仪被移动至别处

■当四周环境位置改变时      ■定期的调整

在0.000/0.00g状态，按一下 “转换”键，屏幕左上角

图片在闪烁,然后按一下 “校准”键显示“-CAL-”，

随后显示“500.00g” 闪烁，放500g标定砝码于称盘上，显示数值慢慢变快，直至数值停止闪烁后，取下砝码。校正完成。

按一下“转换”键回到密度测试状态。       闪烁.

（八）溶液补偿设定及密度上限和下限设置

备注：出厂默认是以水为介质,如果换介质才需要去去设置！

8.1.溶液补偿设定D0.

在0.000/0.00状态下，按一下“设置”键，显示D---0。按一下“设置”键再按一下“功能”键，去修改设置参数D---0，

备注:

在D--0这个界面里面,直接按一下“清除”键,然后手动输入正确的固体密度值。

设置好后,按一下右下角的“切换”键,回到D--0的界面。

备注:如果不设置密度上下限,直接按“确认”键返回称重0.000/0.00g状态。

8.2.密度上限和下限设置：

在0.000/0.00状态下，按一下“设置”键，显示D---0。按一下“去皮”键后显示PST-1(密度下限),按“⬆”键切换PST-2(密度上限)。

按一下“设置”键再按一下“功能”键，去设置PST-1或是PST-2

备注:在PST--1这个界面里面,直接按一下“清除”键,然后手动输入数值。设置好后,按一下右下角的“切换”键,回到PST-1的界面。

全部设置好后，按“确认”键返回称重0.000/0.00g状态。

（4）

（九）、量测步骤

正确密度量测所需之重量：依据阿基米得原理来计算密度,为避免误差密度愈大则所需要的重量愈重。请参考下列表格而准备足够的样品重量。

| 密度值 | 2.0 | 2.2 | 2.40 | 2.6 | 2.8 | 3.000 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量(g) | 15.7 | 19.0 | 22.7 | 26.6 | 30.9 | 35.4 | 48.2 | 62.9 | 79.6 |
| 密度值 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |  |  |  |  |
| 重量(g) | 98.3 | 118 | 141.6 | 169.9 | 200 |  |  |  |  |

9.1测试黄金的密度纯度和K数

在0.000/0.00状态下，按一下“设置”键，显示D---0。按一下“⬆”键出现D---1，

按一下“设置”键再按一下“功能”键，去修改设置参数D---1，

黄金的标准密度是19.32

备注:在D--1这个界面里面,直接按一下“清除”键,然后手动输入正确的标准密度值。设置好后,按一下右下角的“切换”键,回到D--1的界面。

备注:如果不设置密度上下限,直接按“确认”键返回称重0.000/0.00g状态。

（5）