XF-02粉末流动性松装密度测试仪(漏斗法)

使用说明书

一、前 言

感谢贵司选择了本公司的产品，本公司不仅给贵司提供质量优良的产品，而且将提供可靠的售后服务。在使用本设备之前应详细阅读说明书，以免造成由于操作不当带来的损失。

本设备在到达贵公司后应小心轻放，应有一个比较宽敞的放置空间。在使用前进行一次检查，镙丝和紧固处是否于运输途中有松动现象。本设备在使用过程中应派专业操作人员进行操作，非专业操作人员应与设备保持一定距离。

二、产品概述

本标准第一部分规定了用标准漏斗法测定金属粉末松装密度的方法。本方法仅适用于能自由流过孔径为2.5mm或5.0mm标准漏斗的粉末。本标准的其他部分规定了不能通过孔径为5.0mm标准漏斗的粉末松装密度测定方法。粉末从漏斗孔按一定高度自由落下充满杯子。在松装状态下，以单位体积粉末的质量表示粉末的松装密度。

本标准等效采用ISO 3923/1—1979《金属粉末松装密度的测定  第1部分  漏斗法》。

三、装置结构

1、漏斗：标准漏斗小孔直径d有两种规格，一种是直径2.5 mm；一种是直径5.0 mm。。

2、圆柱杯：容积25±0.05 cm3,内经为31±1mm。

3、杯子和漏斗的制作：

杯子和漏斗应由非磁性耐腐蚀的金属材料制成，且具有足够的壁厚和硬度，以防变形和过度磨损，通常选用黄铜材料或是不锈钢材料制作。漏斗和杯子的内表面要仔细抛光。

4、支架和底座：

支架用于固定漏斗。底座必须水平、稳固，不得振动，供安装支架和杯子使用。漏斗小孔底部和杯子上部之间的距离为25mm，可用定位块来调节，漏斗和杯子必须同心。

5、天平（用户自备）:要有足够的测量范围，称量试样能精确到0.05g。

四、堆积密度操作步骤【5.0mm孔径】

1、待装置调整好后，取下定位块，准备测量。

2、取样不少于100cm3，分成三份，作三次测量。

3、通常，金属粉末按接收状态进行试验。在某些情况下，粉末可以进行干燥。如果粉末容易氧化，干燥应在真空或惰性气氛中进行。若粉末含有易挥发物质，则不允许干燥。

4、堵住漏斗底部小孔，把足够量的待测粉末倒入孔径为2.5mm的漏斗中。

5、启开漏斗小孔，让粉末自由流过小孔进入杯中，直至完全充满杯子并有粉末溢出时为止。用非磁性的直尺刮平粉末。在操作过程中要严禁压缩粉末和振动杯子。

6、如果粉末不能流过该漏斗，换用孔径为5.0mm的漏斗。

7、如果换用孔径为5.0mm的漏斗，粉末仍不能流过时，允许用1mm金属丝从漏斗上部捅一次，使粉末流动。但金属丝不得进入杯子。

8、粉末刮平后，轻敲杯子，使其振实一些。以免挪动过程中粉末从杯中撒出，再将杯子外部的粉末清理干净，保证杯子外部不沾有粉末。

9、称量杯内粉末质量，精确到0.05g。

五、结果计算公式

1、粉末质量与体积之比为松装密度，其计算公式如下：

式中：Pa—松装密度，g/cm3；

m—粉末试样质量，g；          Pa=mV=m25

V—杯子容积，cm3。

2、取三次测量结果的算术平均值报出最终结果，报告精确到0.01 g/cm3。当三次测量结果之间的差值超过平均值的1%时，要报出最高和最低值。

六、测试流速的步骤【2.5mm孔径】

1. 至少取200g样品，分三份进行试验。

2. 通常，金属粉末按接收状态进行试验。在某些情况下，粉末可以进行干燥。但是，如果粉末容易氧化，干燥应在真空或惰性气氛中进行。若粉末含有挥发性物质，则不允许干燥。

3. 称量50g一份的样品，精确到±0.1g。

4. 用手堵住漏斗底部小孔，把称量好的50g样品倒进漏斗中， 注意粉末必须充满漏斗下端整个小孔。

5. 瞬间当启开漏斗小孔并开始计时，漏斗中粉末一经流完，立即停止计时。

6. 记录漏斗中全部样品流完所需时间，并重复三次，取其算术平均值，时间记录精确到0.1s。

注：如果当小孔启开时，粉末不流动，则可在漏斗上轻敲一下，以使粉末开始流动。但是，即使这样做了，粉末仍不流出或在测量过程中粉末停止流动，则应认为这种粉末不具有流动性

七、注意事项

1、该仪器在室温和中等适度条件下使用

2、每次测试完毕,应将粉末清扫干净,切忌用水或溶剂处理。

3、不使用的情况下,可采用塑料布或类似材料罩封。

八、品质保证书

承蒙选择本公司的密度计，深表谢意。

本机一年内免费保修、终身维护。

在保修期内若机器出现质量缺陷，测试异常情况，本公司负责免费修理或更换，由于下列原因所产生的故障除外：

- 错误操作

- 非本公司维修人员进行修理或改装

- 本机以外的原因造成的故障

- 在高温、潮湿、有腐蚀性气体、振动等恶劣条件下使用

- 遇火灾、地震等不可抗力的自然灾害

- 自行拆装，再进行移动或运输

- 消耗品、易耗品零部件及传感器除外

制造商: 上海力辰邦西仪器科技有限公司

地址：上海市嘉定区陈翔路88号

全国服务热线：400-840-9177