力辰蓝牙ORP计操作说明

主要参数：

产品型号: ORP-1（针型）/-2（环形）         测试范围：±2000mV                 温度补偿：0~100℃（自动）
测试精度：±1mV                                             温度精度：±0.5℃                      测温范围：5~60℃
校准方式：单点校准                                       电池型号：LIR2032                    外壳材质：塑壳/玻壳                                             分辨率：0.1mV                                                 测量模式：连续/单次测量模式
其余功能：中英/储存/自动关机/出厂恢复

操作步骤：

# 1.电极开机

长按电极帽上方电源键，至蓝灯闪烁后松开即完成电极开机步骤；

# 2.电极匹配

a.开机后，短按上方电源键，至紫灯出现，电极进入待联机模式；

b.打开移动端 APP，点击屏幕上图标，手机进入搜索模式，找到需要连接的电极；

C.点击需要连接的电极，在弹窗中自定义此电极名称，确认后即完成电极的匹配添加；

d.最多支持同时连接9支电极。

# 3.电极校准

- 在APP主页上选择需要校准的电极，点击进入

- 短按上方电源键，至紫灯出现，电极进入待联机模式

- 点击APP右下角        图标，进入电极操作界面，点击屏幕下方“电极标定”按键，进入标定状态

- 在标定界面，点击下方             开始标定

- 将电极放入220mV标准液中，等待电极读数稳定，直至屏幕上出现“READY”标识，点击屏幕               进行确认确认后， 可点击屏幕下方            完成校准。

# 4.电极测量

a.蓝牙电极分为连续测量与单次测量两种测量模式,可在APP首页右上角图标中进行修改；

b.连续测量模式下，电极会自动读数。在APP首页中，选择需要查看的电极，进入详细测试界面，左下角图标可以保持读数不变，下方图标可手动保存本次读数，左上方图标，会根据设置中自动保存间隔，自动储存数据；

c.单次测量模式下，电极需要手动进行每一次的读数。在APP首页中，选择需要查看的电极，进入详细测试界面，点击左下角图标开始进行单次测量，数据稳定；

后，READY出现，电极会停止测量，需重新点击开始按键进行下一次数据的测量。点击下方图标，可以储存当时电极测量的数据。

# 5.电极关机

长按电源键，直至出现红灯亮起，松开电源键即完成电极关机。

# 6.其他设置

a.点击需要进行修改的电极，进入详细测量界面；

b.短按电源键，至紫灯出现，电极进入待联机模式；

c.点击APP右下角图标，进入电极操作界面，点击屏幕进入“电极配置”进入设置更改；

d.该设置菜单中可更改电极自动关机时间，或者将电极的标定参数初始化并可查看该电极校准斜率等详细参数；

e.在APP主页，进入详细测量界面，右下角图标可删除此电极。

# 7.电极数据管理

a.在APP首页，点击右上方图标，即可查看已储存数据；

b.点击数据记录中的详情，可查看已储存时段的电极数据，导出按键可将保存数据以表格格式导出并储存在移动端；

# 8.电极电源管理

a.在电极开机状态下，电极会自动显示该电极电量情况，当电极电量不足时电极会出现电量警报，此时需要更换电池；

b.电极关机状态下，拧开电极指示灯上方的电极帽盖，将电池盖板中的纽扣电池推出，更换上新的电池，拧紧电极帽盖，即可完成电池更换；

c.蓝牙电极使用的是LIR2032型充电纽扣电池，可使用随机配带的充电器为电池进行充电，请勿使用同样大小的CR2032型纽扣电池进行更换，会造成蓝牙电极工作不正常。

软件下载（安卓）：扫描后需要复制链接，进入浏览器下载安装;

苹果系统 APP Store 搜索名称 “WaterTesting” 安装下载。